# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购眼科A/B型超声诊断仪进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：眼科A/B型超声诊断仪

二、采购标的：低于9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间：2018年4月23日—2018年4月27日下午14:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院（吉林市长春路9号）3楼交班室

九、开标时间：2018年4月27日下午13:30

附件一：投标书

附件二：眼科A/B型超声诊断仪系统技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2018年4月23日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：眼科A/B型超声诊断仪技术参数

## B型探头扫描角度：53°

## B型探头工作方式  电机驱动式扇扫探头

## 探头频率   B型超声探头：10MHz

## A型超声探头：10MHz，固体探头（进口）内置发光管

## ※探测深度34mm-60mm八挡可变

## 探头增益：0-98db，屏幕显示增益数值，全屏幕编辑

## ※B超图像横向分辨力：≤0.4mm

## ※B超图像纵向分辨力：≤0.2mm

## 图像存储容量：512×512×8，四桢四幅256灰阶

## 图像灰阶：256级

## 显示模式：B，B+A，B+B，A

## 测量方式：双游标测距，数字显示

## ※测量精度：≤±0.06mm

测试范围：15mm-39mm

※逐行扫描、无闪烁高清晰度7"CRT，保证显示质量。

## 测量范围：前房深度，晶体厚度，玻璃体长度，自动计算标差、平均值及分析统计

## 冻结方式：自动及手动辨认冻结

## 人工晶体计算公式：SRK-Ⅰ，SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II， HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等公式

## 眼睛模式：正常眼，致密白内障眼，无晶体眼，人工晶体眼

※五点标注测量：B超下可变声速的生物测量

※测量模式：正常眼、无晶体眼、致密白内障眼，人工晶体眼, 特殊眼（可测硅油眼，可自行测量声速）

分段声速设置，显示标准差

影像工作站：

- 病历库：强大的病历库管理功能，可存储大量完整的病历资料，具有多种病历查询、统计、检索功能，便于准确快捷的病历查找。病历可刻成光盘便于永久保存及学术交流。

- 图象处理：图象可单幅、动态存储及回放，具有亮度、对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注功能。

- 图像测量：可任意测量长度、面积、周长及角度。

- 打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像，格式多样，图文并茂。一份报告中可打印多达30幅图片。病历报告打印过程中系统自动备份，便于核对查询。

※A/B超主机与工作站的分体式设计,简化了操作,增强了系统的可靠性与安全性

安全性：

探头持续扫描10分钟后，会自动冻结，-----保护探头。

符合GB9706.1-1995中I类、B型设备及GB9706.1-1997要求。

眼科A/B型超声诊断仪标准配置

| 主机 | 1 |
| --- | --- |
| B超探头（10MHz） | 1 |
| A超探头（10MHz） | 1 |
| 脚踏开关 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 2A保险丝 | 2 |
| 声耦合剂 | 2 |
| 生物测量模罐 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 产品合格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 产品三证 | 1 |
| 装箱单 | 1 |