吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目

公  开  招  标

招 标 公 告

日期：2021年 9月 28日

一、招标条件

本招标项目吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目已经院党委会批准实施采购，项目业主为吉林省吉林中西医结合医院，项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

二、项目概况及招标内容

招标内容：内镜清洗设备（1台）

招标控制价：低于15万元

质量要求：符合本项目技术参数的合格技术标准。

供货期：合同签订后10日历天内供货并完成安装及调试。

供货地点：吉林市船营区长春路9号。

三、投标供应商资格要求

提供下列材料：
    1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

5、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

6、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围。

7、投标人需同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》。

8、本项目不接受联合体投标。

四、其它要求

- 1、投标价不能高于招标控制价，*（超出招标控制价视为废标）

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式

- 经甲方质量检验合格且收到乙方增值税发票一个月后付款，具体付款方式以合同为准。

- 六、开标及评标

- 开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。

- 、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

- 采用公开唱标形式。

- 定标准则

- 招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

- 评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。

- 招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。

七、投标文件的递交

1 、开标时间及递交投标文件截止时间为2021年10月12日13：50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

- 开标时间：2021年10月12日下午14：00整

- 开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院

地址：吉林市船营区长春路9号

联系人：孙女士

电话：0432-65010659

附件一：投标函

附件二：参数和标准配置

2021年9月28日

附件一：                    投 标 函

致：

根据贵方“吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方愿已        日历天内供货并完成安装及调试。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期

附件二：

内镜清洗设备技术参数

| 清洗槽面及台面 | 设置独特的干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。 |
| --- | --- |
|  | 台面需防泛水设计和四周设计有专门防泛水边，使贱到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。最前方的大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，形成人体的多点支撑体，有效减少疲劳。 |
|  | 厚度≥5mm，固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。 |
| 功能背板 | 具有玻璃钢、冷轧背板、钢板背板、玻璃背板、木质装饰板材等无与伦比的特征和优势。 |
|  | 耐摩擦、耐酸碱，耐腐蚀，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 |
|  | 整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养、搬迁和功能升级之用。 |
|  | 设备整体总约为高度： 高背板1780mm，矮背板1480mm。 |
| 540单方清洗槽 | 540单方槽外尺寸：540mm*780mm |
|  | 槽体内尺寸：上面长420mm*宽430mm，上对角线长570mm,槽内底部长390mm*宽400mm,下对角线540mm,深180mm |
| 990干燥台 | 约为长990mm*宽780mm |
| 照明灯 | 采用专用防水照明系统，柔和的LED灯，在为操作者提供充足的照明的同时，不会对操作者的眼睛造成疲劳.注：矮灯箱无此配置。 |
| 微电脑控制器 | 整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 |
|  | 应采用LCD液晶显示屏，可中文显示，各清洗流程及参数显示直观。 |
|  | 具备独特地触摸控制按键和128*64点阵LCD液晶屏显示，非数码管简易显示，能清晰显示清洗流程、时间等参数。 |
|  | 可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确误差≤±0.5%。 |
|  | 具备24V安全电压，保证操作者安全。 |
|  | 每槽均配置微电脑控制器，独立操作、控制。 |
| 吸引器 | 直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。 |
|  | 电压DC24V；电流4.8A；最大流量3.2GPM（12L/min）；最高压力35PSI(0.24MPa)。 |
| 专用控制器 | 应严格按国家卫生部最新版颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水清洗，隐藏式设计，采用国际标准做法。 |
|  | 微电脑控制器直接控制，每槽单独控制，按照屏幕提示进行清洗，可根据实际需要设定注流清洗时间。 |
| 注气器 | 用于吹出内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等，已达到防止消毒液、酶液稀释，节约消毒液的目的。 |
|  | 注气压力可通过灌流气压调节器调节，调节范围：0.1MPa—0.7 MPa（一般设定：0.165 MPa） |
| 酶液注流器 | 采用隐藏式设计，体积小，操作简便、性能稳定。 |
|  | 在清洗过程中，对槽内内窥镜内腔管道灌注酶液，实现对内腔道的冲洗和浸泡。 |
|  | 一键式启动，自动注酶液、计时、吹气、排放节省操作时间，减少劳动强度；可独立启动每一个功能键。 |
|  | 防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 |
|  | 注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 |
| 浸泡控制系统 | 可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。 |
|  | 可多条（≥4条）内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 |
| 消毒液注流器 | 采用隐藏式设计，体积小，操作简便、性能稳定。 |
|  | 在消毒过程中，对槽内内窥镜内腔管道灌注消毒液，实现对内腔道的浸泡消毒。 |
|  | 满足一键式启动，自动注消毒液、计时、吹气、排放；节省操作时间，减少劳动强度。 |
|  | 防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉消毒液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 |
|  | 注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 |
| 消毒液回收系统 | 具备每日清洗消毒结束后，只需按动开关即可将消毒液回收入位于柜体内的密闭回收箱中，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发。 |
|  | 具备专用回收箱容量：≥26L；回收箱材质：PP，需配简洁、耐用、方便操作的盖子。 |
| 消毒液过期报警器 | 对消毒液进行动态管理，可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示，选择排放即可将过期的消毒液可排入排污管道。 |
| 消毒液自动加液系统 | 每日清洗消毒开始时，可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，避免人工加液时，消毒液对操作人员造成伤害；节约操作时间，减少劳动强度。 |
| 高压水枪 | 应用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,杜绝水体对枪体内腔产生腐蚀及氧化，防止枪体内腔腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；结构根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。 |
|  | 根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。 |
|  | 适用水压：0.2-0.4MPa，流量5-6L/min。 |
| 高压气枪 | 采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,杜绝纯净空气对枪体内腔产生腐蚀及氧化，防止枪体内腔腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；结构根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。 |
|  | 适用气压：0.2-0.75MPa，流量5-6L/min。 |
| 给排水管路系统 | 给水管路：全部采用优质PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |
|  | 供气管路：采用优质PU管，承压强，寿命长，外径8mm±01mm，内径5mm±01mm，耐压15kg。 |
|  | 下水器：采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。 |
|  | 排水管路：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 专用水龙头 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转喷淋式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 |
|  | 多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 |
|  | 全304＃优质高压编织供水软管及管件。 |
| 内镜烘干机 | 对内镜外表面进行干燥，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。功率：300W～900W 控制：无级可调（连续调节）。 |
| 方槽盖 | 采用透明亚克力（PMMA）材料吸塑成型，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。 |
|  | 可全方位观看到物品浸泡情况，配304不锈钢双把手。 |
| 快速接头 | 每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，最大化的为用户节约时间。 |
|  | 采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。 |
| 气源处理器 | 对进入空压机的气源进行处理(过滤、杀菌)，保证内镜用气的洁净度。过滤精度大于或等于99%，电压220V,功率40W左右；紫外线灯管自动启动，自动杀菌（操作简单，节能）。 |
| 灌流气压调节器 | 精确控制注气压力，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 |
| 纯水机 | 过滤精度：0.01μm；适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：1000L/H。 |