# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购医用注射泵进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：医用注射泵

二、采购标的：低于7.5万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家7.5生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年4月26日—2017年4月28日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年4月28日下午14:00

附件一：投标书

附件二：医用注射泵参数和配置

联系人：   黄耀林   史戎康

联系电话：18904327807  18904327331

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年4月26日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：医用注射泵参数和配置

一、功能特点与技术参数：

- ＊核心TCI技术从英国进口，由阿斯利康公司提供（内置已通过美国FDA认证的得普利麻TCI模块）

- ＊内置盐酸右美托咪定药物方案，方便临床使用。

- ＊具有两个液晶窗口分别显示两个通道信息，不易混淆出错。

- ＊具有两个CPU分别控制两个通道，相比一个CPU控制两个通道更可靠、更稳定。

- ＊具有优化的TCI模式(OTCI模式)， 解决了个体差异及术前用药问题

- ＊彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示

- 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式,

- 具有十一种麻醉药物（异丙酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、维库溴铵、罗库溴铵、阿曲可林、氯胺酮、咪唑安定、依托咪酯）的药代动力学模型，异丙酚具有儿童模型（年龄范围3岁一99岁、体重范围：12kg-150kg）

10、有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定

11、具有靶浓度与剂量换算功能

12、可以实时预测药物衰减到一定浓度的时间

13、恒速功能具有十种注射模式：ml/h、ml/min、mg/h、μg/h、mg/min、μg/min、    mg/kg/h、μg/kg/h、mg/kg/min、μg/kg/min，  避免了使用中单一输注速率单位与其他速率单位间折算的麻烦

14、具有红外通讯串口及RS232通讯串口，满足各种通讯要求

15、可自动识别20、50/60ml注射器

二、综合性能参数

- 1、速度范围： 0.1 ml/h－600ml/h（20ml注射器）

0.1 ml/h－1200ml/h（50ml注射器）

2、精度误差：不大于±3%以内  (包括机械误差±1%)

- 3、快注速度:   100 ml/h－400ml/h（20ml注射器），速度可设定，步进范围100 ml/h

100 ml/h－600ml/h（50ml注射器）速度可设定，步进范围100 ml/h

4、丸剂量：1-5ml

5、压力等级：高、中、低三档

6、各种报警显示: 推空阻塞、输注阻塞、交流掉电、注射器脱落、药物将尽、预设完成、等待操作、电量不足、速度超范围提示、浓度不符提示

- 7、电源参数：交流电源AC220V±22V  50Hz±1Hz

- 直流电源14V-2V。充电10h后, 电池连续工作时间大于2h

- 8、工作环境：温度范围+5℃～+40℃；相对湿度范围≤80℅；

大气压力范围500 hPa～1060hPa

- 9、外形尺寸：350mm(长)×130mm（宽）×200mm（高）

10、重量： 3kg

三、配置：电源线、固定夹