# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购多功能超声清创治疗机进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：多功能超声清创治疗机

二、采购标的：低于７万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年11月17日—2017年11月24日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年11月24日下午14:00

附件一：投标书

附件二：多功能超声清创治疗机参数和配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年11月17日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

多功能超声清创治疗机技术参数标准配置

1.主机

1.1、功能：

1.1.1  机身具有超声清创功能，适用于医疗机构对人体部分可直接接触的污染与感 染部位的冲洗治疗与负压引流。如：

- 各类外伤、手术切口、污染或者感染伤口/创面，如烧伤创面、化脓性伤口/创面、窦道、瘘道等；

- 难愈伤口，如糖尿病伤口、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡等；

- 软组织创伤、开放性骨折清创冲洗等；

* 1.1.2  机身自带数字控温功能：可将冲洗液流出温度控制在20-35℃内，减少低温刺激。

1.1.3  机身自带负压吸引系统：能快速自动回收废液，降低污染。

1.1.4  机身自带高压脉冲冲洗功能：能快速清除大面积伤口的污染物和碎屑。

1.1.5  超声清创、负压吸引、高压脉冲冲洗等三个功能可同时启用，也可任意组合使用。

* 1.2、采用超声频率范围：36-44KHz，频率自动跟踪，三档可调，频率浮动误差±1KHz。

1.3、8寸液晶触控控制面板：超声清创的时间、通道、功率参数集中显示于一个液晶面板上。操作时便于医护人员观察。 
  1.4、超声清创液体流量：0~200mL/min，连续可调。（普门分5档，连续可调比分档可调有优势）

1.5、负压吸引压力：0~-0.09MPa。

1.6、负压吸引抽气速度：＜20L/min。

1.7、高压脉冲冲洗水流流速：≥400mL/min。

1.8、整机工作噪声≤70dB(A)。

1.9、超声清创定时器工作范围：0~60min。

2.手柄

2.1、超声手柄采用TC4钛合金材质。前端治疗刀头可拆卸，方便更换与消毒。
2.2、超声治疗手柄和手柄连接线均可通过高温高压、熏蒸（环氧乙烷）、低温等离子等方式消毒。
2.3、超声治疗手柄长寿命设计，可重复使用。

2.4、超声清创治疗刀头设计种类≥4种，适合不同的创面处理及不同手术场合与部位。

2.5、超声治疗刀头振动幅度10~100μm。

* 2.6、手柄采用水电分离式结构，水路和电路分开，保证使用过程中的用电安全。手柄配置：水电分离式可拆卸手柄二支、钛合金治疗刀头六支、高压冲洗手柄一支。

* 2.7、手柄前端与治疗刀头都经过生物相容性试验，可以直接接触伤口而不产生危险，安全性高。

细胞毒性：应不大于Ⅰ级；

皮内反应：试验样品与溶剂对照平均计分之差应不大于1.0；

迟发型超敏反应：应无迟发型超敏反应。

3.其他附件
3.1、冲洗及吸引管路≥1.5m． 
3.2、配备过滤系统，防止杂尘污染，延长机器使用寿命．

* 3.3、配置专用脚踏开关，防水等级：IP68，可直接脚踏控制灌注、超声。

4.工作环境条件

设备类型：I类BF型

环境温度：0℃~40℃；相对湿度：≤80% RH；

大气压力：700~1060hPa；

交流供电电压：a.c.220V±10%；交流供电频率：50±1Hz。

MUI-T8型多功能超声清创治疗机

标准配置单

| 治疗主机 | 一台 | 手柄连接线 | 二根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声治疗手柄（水电分离式） | 二支 | 超声水路管道 | 二根 |
| 可拆卸式治疗刀头 | 六个 | 超声蠕动泵管 | 五根 |
| 脚踏开关 | 一个 | 加温液体连接管 | 二根 |
| 负压吸引用过滤器和硅胶管 | 五套 | 高压冲洗手柄 | 一支 |
| 一次性吸引管和吸引头 | 五套 | 高压蠕动泵管 | 二根 |
| 一次性冲洗管 | 五个 | 废液瓶（2.5L） | 二个 |
| 一次性输液器 | 二个 | 主机保险丝3A | 二个 |
| 专用拆卸工具 | 二个 | 超声电源保险丝6A | 二个 |
| 电源线 | 一根 | 保修卡 | 一张 |
| 使用说明书 | 一份 | 合格证 | 一份 |
| 装箱单 | 一份 | 简易操作流程卡 | 一份 |