# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购干扰电治疗仪进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：干扰电治疗仪

二、采购标的：低于7万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年12月1日—2017年12月6日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月6日下午14:00

附件一：投标书

附件二：干扰电治疗仪技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月1日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：干扰电治疗仪技术参数和标准配置

干扰电治疗仪LGT-2800V1型配置清单

| 设备名称 | 型 号 | 配 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干扰电治疗仪 | LGT-2800V1 | 主机 | 1台 |
|  |  | 四极输出线 | 1条 |
|  |  | 两极输出线 | 1条 |
|  |  | 大吸附碗(黄、绿、蓝） | 6个 |
|  |  | 大木桨棉 | 18块 |
|  |  | 不锈钢蓝子 | 1个 |
|  |  | 干扰电布罩 | 1个 |
|  |  | 电源线 | 1条 |

LGT-2800V1干扰电治疗仪技术参数

- *具有国家医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品。

- *产品为省级以上高新技术产品；产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

- 性能参数：

  - *三维（六电极）干涉波输出，可三维、二维输出相互转换；

  - *吸附式电极，吸引压-30~-300mmHg连续可调；

  - 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；

  - 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；

  - *吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；

  - *顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；

  - 输出波形为正弦波；

  - *输出频率（基频）为2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节；

  - 干涉频率0.5~180Hz；

  - *在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

  - *五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

  - *六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

  - *四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

  - *六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；

  - *五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

  - *强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

  - *治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

  - *治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；

  - *多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。