# 医用内窥镜摄像系统招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购医用内窥镜摄像系统进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：医用内窥镜摄像系统

二、采购标的：低于9.9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年12月6日—2017年12月12日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月12日下午14:00

附件一：投标书

附件二：医用内窥镜摄像系统参数和配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月6日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

医用内窥镜摄像系统技术参数和标准配置

技术参数

一、 主机

1.扫描795（H）×596（V），图像更清晰细腻

2. 制式：PAL

3. 最低照度：0.6LUX(F1.2)

4. 数字输出：DVI输出600线

5. 自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

6. 信噪比≥60dB

7. 双白平衡功能，自动记忆白平衡

8. 图像亮度可手动、自动调节

9. 自动增益：微处理器自动调节

10. 具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹

11. 输出方式：分量信号RGB、数字信号DVI、复合信号Y/C/ BNC

12. 快门：自动

13. 清晰度可调，用于选择最适合的图像效果

14. 四级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求

15. 摄像机支持SD卡静态存储。

16. 多科室模式，主机通用

17. 可适用LED、氙灯等不同种类冷光源，具有光源种类选择功能

18. 符合欧盟CE电器安全及CE电磁兼容测试

19. 产品通过FDA认证

二、冷光源参数：

LED灯，灯泡寿命大于20000小时，色温≥5600K

三、医用显示器：19寸

四、台车：四层台车，铝合金拉丝立柱，仪器专用台车。

五、ENT专用图文系统

具有存储病例，录制手术视频及采集图片功能

标准配置：

| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用摄像机 | F168D | 台 | 1 | F20mm接口 |
| 2 | 医用显示器 | Delon19 | 台 | 1 |  |
| 3 | 冷光源 | LED300 | 台 | 1 | 含2.3米导光束 |
| 4 | 专用仪器车 | FNT200 | 台 | 1 |  |
| 5 | ENT专用图文系统 | FNT700 | 套 | 1 | 图片仅供参考，以实物为主 |